## Запрос
с 26.03.2021г. - по 01.04.2021 г.
1) наименование и адрес заказчика или организатора закупа; | ГКП на ПХВ "Бейнеуская центральная районная больница" 130100 Мангистауская обл.,Бейнеуский р-он, с.Бейнеу, ул Тобанияза дом 1Д e-mail: beiney-crb.mangystau.kz Тел: 8/72932/68-345
2) международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару; | Указано в приложении №1
3) сроки и условия поставки; | Указано в приложении №1
4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений; | Мангистауская обл.,Бейнеуский р-он., с.Бейнеу, ул Тобанияза дом 1Д, Бейнеуская центральная районная больница, 1 этаж, кабинет отдел закупки. Окончательный срок представления ценовых предложении до 09 часов 00 минут 02.04.2021 года.
5) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями. | Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11-00 часов 02.04.2021 года, по адресу Мангистауская область,Бейнеуский р-он,с.Бейнеу,"Бейнеуская центральная районная больница" ул Тобанияза дом 1Д, 1 этаж, кабинет гос.закупки.
Согласно п. 108. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг. 109. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
Примечание: просьба указать в ценовом предложений электронный адрес потенциального поставщика для отправки протокола итогов , в случае признания его Победителем.

## приложения
приложение №1
№ | Наименование ИМН | Техническая характеристика | Ед.изм. | Коли- чество | Срок поставки | Место поставки | Сумма,выделенная для закупа,тенге
1 | Шприцевой насос в исолнении SP1 с принадлежностями | Шприцевой насос предназначен для точного, дозированного введения лекарственных препаратов на протяжении длительного времени. Возможность использование шприцов объемом 5, 10, 20 мл. Скорость потока должна соответствовать: Шприц объемом 5 мл — (0,1–150) мл/ч, шприц объемом 10 мл — (0,1–300) мл/ч, шприц объемом 20 мл — (0,1–600) мл/ч, Суммарный объем инфузии должен быть в диапазоне не менее 0,1–9999 мл с шагом в 0,1 мл. Заданный объем инфузии (VTBI) должен быть в диапазоне не менее 0,1–9999 мл с шагом в 0,1 мл. Шаг не менее 0,1–999,9 мл/ч — шаг в 0,1 мл/ч, 1000–1500 мл/ч — шаг в 1 мл/ч. Точность при скорости потока ≥1 мл/ч — точность ≤± 2 %, скорость потока <1 мл/ч — точность ≤± 3 %. Скорость в режиме открытой вены (KVO) не менее 0,5 мл/ч, не должна регулируется. Скорость подачи болюса и продувки не менее 0,10–1500 мл/ч (в зависимости от объема шприца). Закупорка: Низкий уровень — 300 ± 75 мм рт. ст. (40 кПа), средний уровень — 525 ± 75 мм рт. ст. (70 кПа), высокий уровень — 900 ± 135 мм рт. ст. (120 кПа). Экран шприцевого насоса должен быть монохромный LSD-экран с диагональю не менее 2,5 дюйма, разрешением 132 × 32 пикс. Должны быть следующие функции: Титрирование, Блокировка клавиатуры, Пауза, Автоматическое распознавание объема шприца, Система самодиагностики. Вес должен быть не более 1,8 кг (вместе с зажимом). Габариты не более 330 × 126 × 110 мм. Обязательно насос должен иметь Рукоятку для переноски и Крепление на вертикальном кронштейне. Интенсивность сигнала 1–8 уровней с возможностью выбора. Должен включать 10 языков, включая английский, болгарский, китайский, польский, португальский, румынский, русский, турецкий, французский и чешский. Сигнализация: Заданный объем инфузии выполнен, заданный объем инфузии почти выполнен, окончание режима KVO, шприц пуст, шприц отключен, закупорка, системная ошибка, отклонения в работе системы, низкий заряд аккумулятора, разрядка аккумулятора, напоминание, режим ожидания, отключение от источника питания переменного тока. Шприцевой насос должен иметь аккумулятор. Тип аккумулятора - Литиевый Время работы от аккумулятора не менее 6 часов при скорости потока в 5 мл/ч. Время зарядки не более 5 часов. | шт | 6 | согласно договора, по заявке Заказчика | Мангистаус- кая обл, Бейнеуский р-он, с.Бейнеу, ул Тобанияза , 1 Д | 2760000